# BABYVEKT

# DBS-930

# BRUKSANVISNING

# Solotop Oy

Laippatie 14 A

FIN-00880 Helsinki

tel. +358 9 549 1660

Rev 5.6.2008

# BABYVÅG DBS-930 BRUKSANVISNING

# INNEHÅLLET

# Att beakta vid användningen

# Bruksanvisning

# Daglig kontroll av funktionerna

# Liggunderlagets och vågens rengöring

# Byte av säkringen

# Batteriets installation

# Specialfunktioner

# Specialsituationer

# Tekniska data

# Felmeddelanden

# ATT BEAKTA VID ANVÄNDNINGEN

# Baby vågen är avsedd för vägning av babyn och små barn. Vid vägningen bör barnet ligga eller sitta. Barnet får inte stå på vågen. Under vägningen bör barnet övervakas så att hon/han inte faller från vågen. Vågen bör placeras stadigt och fot skruvarna bör regleras så att de alla står stadigt.

# Betydelsen av symbolerna:

Varning: Som nätanslutningsapparat får användas enbart Mascot 8310  230 VAC / 9VAC. Kontrollera, att beteckningen på nätanslutningsapparaten är som på bilden:

Följande beteckningar måste finnas

på nätanslutningsapparaten:

Type: 8310

230 VAC 50/60Hz

Out: 9V AC

Apparatens skyddsklass: B-typ

Max 12/20kg        Till vänster om displayen finns data som hänvisar till våg modellen. ”Max” betyder

e = 5/10g	        vägningsområdets maximal värde, 12 kg är det första områdets maximum, då är

Min = 100g           displayens skaldel (e) 5g, 20 kg betyder vågens maximala vägningskapacitet. På

området 12 – 20 kg är displayens skaldel (e) 10g. ”Min” betyder den minsta

vägningskapaciteten då mätvärdet är inom tillåtna fel gränser.

Försäkran av tillverkaren, att vågen uppfyller kraven på direktiven 93/42/EEC för medicinsk utrustning.

Under CE-märket står ackrediterings nummer av anmält organ, som har gjort

kompetensprövningen.

Försäkran av tillverkaren, att vågen uppfyller kraven på vågdirektiv.90/384/EEC.

Under CE-märket står numret av anmält organ, som har typgodkänd vågen.

Vågen är typgodkänd och kan verifieras.

Värde av gravitationen, enligt vilken vågen är justerad.

Vågens hölje får inte öppnas. Det är skäl att lämna alla serviceåtgärder åt en sakkunnig personal.

I vågen får användas enbart det batteri som levereras av våg tillverkaren.

# Tillverkningsåret framgår av typ skyltens två första siffror.

BRUKSANVISNING

Kontrollera först på vattenpassen vänster om displayen att vågen är i vågrätt läge. Luftbubblan skall vara inne i cirkeln. Om så inte är fallet, ställ in vågen genom att skruva de justerbara fot skruvarna. Kontrollera genom att trycka på vågens hörn, att alla fötter står stadigt.

Koppla på vågen från avbrytaren som är på baksidan till höger. Vågen utför nu en displaytest. Kontrollera, att siffrorna är korrekta i displayen. Om du så vill kan du gå förbi displayen genom att trycka på Zero-tangenten. Vänta tills du ser texten ”färdig” i displayen och vikten är noll. Märket >0<

i displayens övre vänstra hörn visar den exakta nollpunkten. Vågen är nu klar för ibruktagande.

Om du vill använda ett extra underlag, lägg det på vågen och tryck på nollställnings - tangenten (zero), varvid vikten i displayen nollställs.

Lägg babyn på vågen och vänta tills ]-[ märket syns i displayen. Märket meddelar, att babyns vikt är klar

i displayen. Displayen visar nu babyns vikt en viss tid så att du hinner anteckna den. Den resterande displaytiden syns i displayen. Babyn kan nu tas bort från vågen.

Följande vägning kan göras genast, fastän det föregående vägningsresultat syns i displayen. Då du har fått den nya vikten, syns vikten i displayen och tidräkningen börjar från början.

Med HOLD/FREE –tangenten kan du frigöra displayen.

Om vågen innehåller batteri den kan användas cirka 6 timmar utan laddning. För att förlänga användnings tiden skall du stänga av vågen, då den inte användas. Då texten ”batteriet slut” syns i displayen, kan vågen inte användas förrän batterierna har laddats. För att laddningen skall ske snabbare kan du stänga

av vågen från huvudströmbrytaren. Låt batterierna laddas över natten.

# DAGLIG KONTROLL AV FUNKTIONERNA

# Kontrollera från vattenpasset på displayens vänstra sida, att vågen är i vågrätt läge. Luftbubblan skall vara inom cirkeln. Om så ej är fallet, ställ in vågen genom att skruva på de justerbara fötterna. Kontrollera genom att trycka på vågens hörn, att alla fötter står stadigt.

# Kontrollera, att nätanslutningsapparaten är oskadd till det yttre. Det får inte finnas några som helst sprickor. Anslutningen mellan pluggen och kabeln bör granskas så att där inte finns skador.

# Koppla på vågen från avbrytaren, och granska under displaytest att alla siffror syns korrekt i displayen.

# Kontrollera, att vågen nollställes genom att  vikten i displayen är 0,000 kg och den exakta nollpunktens indikator  >0< syns i displayen (det är normalt med ett tidvis försvinnande). I displayen syns texten ”färdig”.

# Tryck lätt ner våg plattformen och följ med, att vikten i displayen ändras. Sluta upp att trycka och försäkra dig om att vikten återgår till noll.

# Ställ ett föremål på vågen och tryck på nollställningstangenten. Vikten i displayen skall nollställas och >0< märket skall synas i displayen. Ta bort föremålet och tryck på nollställningstangenten på nytt. Vågen är klar för ibruktagande.

# LIGGUNDERLAGETS RENGÖRING

# Liggunderlaget rengörs med lätt desinficerande tvättmedel vid varje vägning.

# RENGÖRING AV VÅGEN

# Nätanslutningsapparaten bör alltid lösgöras från kontakt dosan och strömställaren bör vara i OFF-läge innan vågen rengöres. Ytan bör rengöres med mjuk, fuktig duk. Vid behov kan du använda utspätt tvättmedel. Undvik att använda alltför mycket vatten. Under rengöringen får inget vatten komma in i vågen.

# BYTE AV SÄKRINGEN

# Säkringen finns i säkringshållaren bredvid strömavbrytaren på baksidan av vågen.

# Stäng av vågen genom att vrida avbrytaren i OFF-läge och lösgör nätanslutningsapparaten från kontakt dosan.

# Lösgör säkringshållaren genom att skruva den motsols med en skruvmejsel eller ett mynt. Drag ut säkringen ur hållaren.

# Granska om säkringen har brunnit. Om inte, är det annat fel på vågen och det är skäl att kontakta serviceavdelningen. Om säkringen har brunnit, byt ut den mot en ny. Säkringen måste vara av typ glasrörsäkring T315mA / 250V, 5 x 20 mm. Andra säkringar får inte användas.

# Skjut tillbaka säkringshållaren och säkringen i öppningen. Du fäster hållaren genom att du skruvar den medsols samtidigt som du skjuter in den.

# Koppla in nätanslutningsapparaten och koppla på vågen. Om säkringen brinner på nytt, är det något annat fel på vågen. Härvid är det skäl att kontakta serviceavdelningen.

# BATTERIETS INSTALLATION

# Stäng av vågen genom att koppla avbrytaren i OFF-läge och lösgör nätanslutningsapparaten från kontakt dosan.

# Batterierna finns i batteri dosan på undre sidan av vågen.

# Sväng vågen upp och ner på bordet och lösgör batteridosans 4 fixeringsskruvar. Koppla fast batteriets anslutning och placera den i enlighet med bilden. Placera batteriet i dosan. Fastsätt batteridosans lock med skruvarna.

# OBS! Batterierna innehåller miljögifter, skall förstöras på behörigt sätt. Batterierna får inte slängas i elden eller öppnas.

# SPECIALFUNKTIONER

# För att komma till inställningsnivån måste du trycka på  -tangenten första gången ca 2 sekunder.

# 1. Inställning av vägningsresultatets displaytid

# Displaytiden kan justeras mellan 0 – 120 sekunder. Om tiden är inställd på noll, stannar det visade värdet inte, utan texten ”stabil” syns i displayen, då babyns vikt är klar i displayen.



# 

# Övergång till inställningsnivå                Ny tid skrives in med                         Retur till driftnivå

# med  -tangenten		  och  - tangenten

# 2. Val av språk

# Displaytexterna finns på engelska, tyska, svenska och finska.



# 

# Övergång till inställningsnivå                Välj nytt språk med                           Retur till driftnivå

# Tryck  -tangenten 2 gånger    	  och  -tangenten

# 3. Val av decimaltecken

# Viktens decimaltecken kan vara antingen punkt eller komma.



# 

# Övergång till inställningsnivå             Välj komma eller punkt                        Retur till driftnivå

# Tryck  -tangenten 3 gånger              med  ja  -tangenten

# 

# 4. Inställning av displayens kontrast



# 

# Övergång till inställningsnivå            Kontrasten regleras med                       Retur till driftnivå

# Tryck  -tangenten 4 gånger              -tangenten ljusare

#                                                    -tangenten mörkare

# OBS. LIGHT, PRINT och TEST tangentfunktionerna är inte i bruk i denna modell.

SPECIALSITUATIONER

# 1.

Om vågen du använder är batteridriven, syns ovanstående meddelande då batteriet är nästan tomt. Vågen kan härvid inte mera användas förrän batteriet har laddats. För att ladda batteriet, koppla nätanslutningsapparaten till vågen. För att påskynda laddningen, stäng av vågen. För tillräcklig verkningstid, låt batterierna laddas över natten och alltid då vågen har stått en längre tid oanvänd.

Ifall det finns ett omedelbart behov att väga, kan du genomföra en vägning då nätanslutningsapparaten är kopplad eller då batteriet har varit i laddning i minst 15 minuter.

Vågens driftstid i kontinuerlig användning med fulladdade batterier är 6 timmar. Driftstiden kan förlängas genom att koppla av vågen från avbrytaren då den inte behövs på en viss tid.

2.

Om det finns överflödiga tunga föremål på vågen vid ibruktagandet, händer ingenting utan vågen meddelar ovanstående. Detta därför, att annars får vågen inte tilltäckligt vägningsområde. Tag bort föremålen från vågen så nollställes den automatiskt.

3.

eller

Det största värdet som vågen kan visa är 9 skaldelar över kapaciteten minskat med taran. Om du försöker väga mera med vågen, ser du ovanstående meddelande i displayen.

4.

Om vågplattan lyftes upp, syns ovanstående meddelande i displayen. Granska, att vågen inte tar fast i något yttre föremål.

5.

Om du ser E: i displayen och efter det en sifferserie, starta vågen på nytt. Om felrapporten kommer på nytt, är det skäl att kontakta serviceavdelningen.

6.

En ändring har skett i vågens minnesdata. Vågen måste kalibreras och parameterinställningarna måste göras på nytt. Kontakta serviceavdelningen.

# BABYVÅG DBS-930 TEKNISKA DATA

930/6	930/12	930/20	930/20M

Kapacitet / skaldel		0-3kg/1g	0-6kg/2g	0-12kg/5g	0-6kg/2g

3-6kg/2g	6-12kg/5g	12-20kg/10g	12-20kg/10g

Max subtraherande tara		6kg	12kg	20kg	20kg

Nollställning			Automatisk nollställning vid påkoppling

Automatisk nolluppföljning

Manuell nollställning med tangent

Mätresultatets hålltid		Automatisk, hålls 30 s i displayen

(tiden justerbar 0 – 120 s)

Valbar med tangent (ON/OFF)

Display			Grafisk, instruerande flytkristallskärm

Kontrasten är reglerbar

Möglighet att välja språk		engelska, tyska, svenska ock finska

Lös liggunderlaget		Behagligt mjukt material

Givare			Enpunktstöjninggivare

Driftspänning		230 VAC, 50/60 Hz

Effektförbrukning / nätström	4,5 W

Effektförbrukning / batteri		1,3 W

Vikt			6,5 kg

Dimensioner			550 mm x 330 mm x 115 mm (P x L x K)

Batteridrift			Option

Kontinuerlig driftstid med batteri	6 h

Typgodkänd. Vågen kan verifieras.

Övriga godkännanden	Vågen uppfyller kraven av direktiven för medicinsk utrustning.  (direktiv: 93/42/EEC)

Felmeddelanden

Ifall felmeddelandet följs av tecknet  <ZERO>, kan felmeddelandet kvitteras med ZERO - tangenten.

Felmeddelande	Felets orsak			Åtgärder

RD-error	Felläsning av parameterminnet	Starta armaturen på nytt, om felet 			upprepas tag kontakt med servicen.

VWR-error		Felskrivning av parameterminnet	Upprepa åtgärden, om samma sak

upprepas tag kontakt med servicen.

E:05pp01		A/D-konverterns hanterings fel 	Tag kontakt med servicen

E:050103		Justervärdena förändrade i minnet	Armaturen bör justeras på nytt

E:080103		Bruksnivå parametrar förändrade   	Kontroller bruksnivå parametrar

E:999999		Programfel  			Tag kontakt med servicen

Vågen bör kalibreras	Justervärdena förändrade i minnet	Armaturen bör återjusteras

”pp” är ett nummer värde, som ger tillverkaren information om felets typ.

OBS. Armaturen tillverkare ger/sänder på begäran för reparation behövlig tilläggsdokumentation.

# Text boxes

!

MAX. KAPASITET

MODELL

TILLVERKARE

ELANSSLUTNING

ELFÖRBRUKNING

Battery

Batterien

Akku

>0<                                              FREE

VERIFIERAD

GRADERING

MIN. KAPASITET

ZERO       LIGHT       PRINT        TEST         SET         HOLD

>0<          0,00 kg

Färdig

M

Display

0537

Vattenpass

E: 123456

VÅGEN BÖR

KALIBRERAS !

UNDERVIKT

kg

ÖVERVIKT

TÖM

VÅGPLATTAN !

BATTERIET TOMT !

G. 9.80980

SOLOTOP OY  Laippatie 14A, Helsinki, Finland

BABY SCALE               MODEL    DBS-930/20

Max 12/20kg     III      FI.1.1.94   AC 9V  0,15A

Min 100 g                                 Cycles   50/60 Hz

e = 5 / 10 g              10…40˚C         SNO. 083237

FREKVENS.

SERIE NR

ARBETSTEMPERATUR

TYPGODKÄNNANDE

NOGRANNHETSKLASS

Type 8310

0424

05

Tangentbord

Justerbara fötter (4 st)

Liggunderlag

Avbrytare    och säkring

Transportskydd

AVLÄGSNAS FÖRE ANVÄNDNING

Batteridosans

fixeringsskruvar

>0<          0,00 kg

Färdig

Låsningstid

30 s

Låsningstid

120 s

Språk

svenska

Language

english

>0<          0,00 kg

Färdig

Decimaltecken

Punkt

Decimaltecken

Komma

>0<          0,00 kg

Färdig

Kontrast

3

Kontrast

4

>0<          0,00 kg

Färdig