# Sugepumper

# MASTER 45

# SENATOR 30

## BRUKERMANUAL

INNHOLD

1.	INTRODUKSJON

Sikkerhet		3

Hva er MASTER og SENATOR? 		4

2.	BRUKSOMRÅDER

Generelle   		4

Indikasjoner   		4

Kontraindikasjoner   		4

3.	PRODUKT BESKRIVELSE

Sugepumpe   		5

Sylindersystem   		6

Hydrofobisk bakterie filter system 	  	6

4.	INSTALLASJON

Tegnforklaring  		6

Installasjon 	            7

Ekstrautstyr  		8

Tilbehør/reservedeler  		10

5.	VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING, RENGJØRING

Generelt vedlikehold ……………………………………………………………………….10

Kontroller som gjøres av bruker 		11

Rengjøring/desinfeksjon  		12

Miljøforhold/sone M områder		13

6.	GARANTI OG SERVICE

Garanti  		14

Service  		14

7.	TEKNISK INFORMATION

Spesifikasjoner   		15

Transport og oppbevaring  		16

Avhending etter levetid 		16

Vedlagt finnes service manual for teknisk personale!

COPYRIGHT © 2005 Ardo medical AG

1. INTRODUKSJON

### Sikkerhet

Vennligst les kapitel 4 – Installasjon – før MASTER eller SENATOR kobles til strøm. Sugepumpene er designet og konstruert i henhold til sikkerhets regulativet IEC 601-1, EMC standard EN 60601-1-2 og EN 10079-1. For din og pasientens sikkerhet og for å hindre skader, vennligst merk deg disse sikkerhetsreglene.

Sikkerhetsregler

Sugepumpene MASTER/SENATOR må ikke installeres og brukes av andre enn kvalifisert personell.

Sugepumpene må bare brukes med ARDO hydrofobisk bakteriefilter.

Bruk en pasientslange på minst 1,5 m lengde (dette reduserer pulseringen av vakum-meter nålen).

For å sikre skikkelig lufting av pumpene må foten installeres på bunnen av pumpene hvis de brukes uten vogn.

Når tilbehør brukes, les kapitel 4 – Installasjon, Ekstrautstyr – og kapitel 5 Vedlikehold og behandling, rengjøring-.

Sugepumpene er ikke designet for bruk innen sone M* eller i eksplosjonsfarlige områder, les kapitel 5 – Vedlikehold og behandling, rengjøring sone M områder-.

Oppbevar disse bruksanvisningene på et trygt sted tilgjengelig for bruker og kvalifisert teknisk personell til enhver tid.

Vanlig sikkerhetsregulaltiv

MASTER/SENATOR må aldri brukes i nærheten av antennelige gasser som anestesigasser. Eksplosjonsfare!

Sugepumpene må bare åpnes av kvalifisert teknisk personell. Fare for elektrisk støt!

Slå alltid sugepumpene av og koble fra strøm før rengjøring og åpning. Fare for elektrisk støt!

Oppløsningsmiddel må ikke brukes til rengjøring. I så fall kan pumpehusets overflate eller delene laget av syntetisk materiale bli ødelagt.

Hva er MASTER og SENATOR?

MASTER/SENATOR er kraftige sugepumper til medisinsk bruk.

MASTER/SENATOR tilbyr pålitelighet og sikkerhet

Lager vakuum hurtig opp til 85kPa med en sugekapasitet på 45 liter/minuttet for MASTER og 30 liter/minuttet for SENATOR

Vakuum systemet består av et vedlikeholdsfritt glassylinder/stempel system

MASTER/SENATOR er enkle i bruk, med spesielt lavt støynivå og vibrasjons nivåer samt enkel rengjøring

MASTER/SENATOR er tilgjengelige med brukervennlig tilbehør

2. BRUKSOMRÅDER

### Generell

Til bruk i klinikk, sykehus og praksis hvor høy ytelse, mobilitet og individualitet er påkrevd.

Indikasjoner

| MASTER 45 | - mobil - for alle operasjonsprosedyrer - ved å bruke riktig tilbehør, den ideelle sugepumpen for anvendelse ved nevrokirurgi, tannkirurgi og fettsuging |
| --- | --- |
| SENATOR 30 | - mobil eller bærbar - for alle operasjonsprosedyrer - ved å bruke riktig tilbehør den ideelle sugepumpen for anvendelse ved vakuum ekstraksjon, drenering og endoskopi |

Kontraindikasjoner

Uten spesielt utstyr er ikke MASTER/SENATOR egnet til å sette et lavt eller nøyaktig vakuum, som er nødvendig ved f.eks. pleural drenasje.

3. PRODUKT BESKRIVELSE

# Sugepumpe

Oppsetting av pumpen

MASTER/SENATOR har et robust pumpehus laget av syntetisk materiale (kvalitet V0).

De er utstyrt med et vedlikeholdsfritt glass-sylinder/stempel-system og et ….. åpning vakuum regulator

MASTER/SENATOR er designet med innebygget jording. SENATOR er også tilgjengelig som dobbelt isolert modell.

| Tegnforklaring |  |
| --- | --- |
| Vakuum-meter med kPa og mmHg skala | 5 Integrert håndtak |
| 2 Vakuum regulator | 6 Integrert monteringsskinne |
| 3 AV/PÅ bryter | 7 Monteringsskinne, bare mobil modell |
| 4 Hydrofobisk bakteriefilter | 8 Trillebord, bare mobile modeller |

Sylinder system

Sylinder/stempelsystemet er laget av en glass sylinder og et grafitt stempel.

Hydrofobisk bakterie filter system

Det hydrofobiske filteret har to funksjoner. Det stenger i tilfelle overflom av væske eller skum for å hindre forurensing av pumpens innside og gir i tillegg en meget effektiv beskyttelse mot bakterier.  Det meget effektive filteret har en bevaringsevne på  99.99946 % ved en partikkel størrelse på 0.33µ.

| Filtersjekk | Les kapitel 5 – Vedlikehold og behandling, rengjøring |
| --- | --- |

4. Første gangs bruk

### Tegnforklaring

| I | “PÅ“: Strøm på |
| --- | --- |
| 0 | “AV“: Strøm av |
|  | Beskyttelsesklasse II utstyr |
|  | T630mA sikring (230V), T1.6A (115V) |
|  | Vekselstrøm |
|  | Viktig informasjon |
|  | Ta ut strømkabelen fra veggkontakten |
|  | Type BF utstyr, jordet modell |
|  | Type B utstyr, dobbel-isolert modell (bare SENATOR 230V) |
|  | Forsiktig, generell fare: Se bruksanvisningen |

|  | Forsiktig, utstyret er koblet til strøm |
| --- | --- |
| 0123 | I samsvar med standard MDD 93/42 EEC av 14.7.1993 vedrørende medisinsk utstyr |

Installasjon

Dette avsnittet beskriver trinn-for-trinn prosedyren for oppstart.  Før du begynner å bruke MASTER/SENATOR les – Kapitel  5 – Vedlikehold og behandling, rengjøring -.

| 1. | MASTER/SENATOR består av følgende deler: Sugepumpe (inkl. strømkabel) Hydrofobisk bakteriefilter Forbindelsesslange med 2 vinklede koblinger Bruksanvisninger, service manual Trillebord (SENATOR bare for mobile modeller) Fjern all innpakning. |
| --- | --- |
| Instruksjon for sammensetting av trillebord | For MASTER og den mobile versjonen av SENATOR, sett sammen trillebordet som følger: |

|  | A Ta av gummifot og bruk de samme skruene til å feste plate – vend uttstansingene i platen slik at de gir god luftstrøm til luftehullene på pumpens underside B Bruk skrue M8x55 for montering til monteringsskinne Bruk skrue M8x35 for montering uten monteringsskinne C Bruk skrue M8x45 |
| --- | --- |
| 2. | Sjekk om spenningen samsvarer med data for teknisk informasjon. |
| Forbindelsesslange | Fest slangen fra sugepumpen til sugeflasken ved å sette den blanke vinkelkoblingen på det hydrofobiske bakteriefilteret og den grønne vinkelkoblingen til lokket. |
| 3. | Koble støpselet til veggkontakten. MASTER/SENATOR kan startes (sett AV/PÅ bryteren på I). |
| Vakuum regulering | Øk vakuumet ved å dreie vakuum regulatoren med klokken, minske vakuumet ved å dreie den mot klokken. For å sette det ønskede vakuumet, klem av pasientslangen. |

Ekstrautstyr

Utstyr som ikke er merket sterilt må vaskes før bruk i henhold til bruksanvisningen.  Følg de respektive bruksanvisninger for rengjøring og sterilisering av utstyr.

| Slanger | Fest slangene ordentlig, grønn kobling til pumpen og blank kobling til pasientens side. |
| --- | --- |
| Sugeflasker | Ødelagte eller utslitte flasker kan klappe sammen. Sugeflasker må kontrolleres før hver gangs bruk! |
| Sugeflaske kontroll Sugeflaske test | Polysulfon sugeflaske: Undersøk flasken for små “fiske-skjell-liknende“ sprekker. Dette er første indikasjoner på at det syntetiske materialet kan være sprøtt. Hvis det finnes slike sprekker, må ikke flasken brukes mer av sikkerhetsmessige grunner. Det er fare for at flasken klapper sammen hvis den blir utsatt for vakuum. TPX sugeflaske: Undersøk bunnen av flasken og flasken selv for hvite sprekker. Ikke bruk flasken igjen hvis du finner hvite sprekker eller forandringer. Det er fare for at den kan kollapse. |
|  | Lokket må alltid utstyres med mekanisk overflomssikring. Montèr holderen til den grønne koblingen Koble flottøren til holderen Flottøren må kunne bevege seg fritt Undersøk lokket for små “fiske-skjell-liknende sprekker Lukk lokket helt ved å vri med klokken Flaskene må alltid testes før bruk med maks. vakuum nivå! |

| ENGANGS SYSTEM | Det lukkede ARDO engangs sugesystemet gir optimal sikkerhet, enkel bruk og har mange funksjoner. Den kompakte engangs sugeslangen er laget av polypropylen. Dette av miljømessige grunner. Beholderen til flergangs bruk er laget av transparent polykarbonat. |
| --- | --- |
| Fotbetjent vakuum regulator (valgfritt) | Følg bruksanvisningen under ved bruk av den fotbetjente vakuum regulatoren: Koble den fotbetjente vakuum regulatoren mellom sugepumpen og det hydrofobiske bakterie filteret Sett det høyest ønskede vakuum nivået ved å bruke regulatoren Gjør fine tilpasninger ved å bruke den fotbetjente vakuum regulatoren (pedalen). Det oppnåes større sikkerhet når den håndteres med fotbryteren. manipulating with the foot switch. |

Ekstrautstyr/Reservedeler

Produkt Del nr. - Hydrofobisk bakterie filter 50.00.05 - 1 liter sugeflaske, TPX, gradert 50.00.50 - 2 liter sugeflaske, TPX, gradert 50.00.51 - 3 liter sugeflaske, polysulfon, gradert 50.00.52 - 5 liter sugeflaske, polysulfon, gradert 50.00.53 - Lokk med håndtak og mekanisk overflomssikring, 50.00.08 for sugeslange ND 8 mm - Lokk med håndtak og mekanisk overflomssikring, 50.00.10 for sugeslange ND NW 12.7 mm - Forbindelsesslange med 2 vinklede koblinger 0,5 m 50.00.01 - Pasientslange i silikon, transparent, Ø 7/13 mm 50.00.02 med 1 vinklet kobling, 1.7 m - Forsegling for lokk 99.00.544 - Kobling, vinklet, ND 8 mm, grønn 50.00.85 - Kobling, vinklet, ND 8 mm, transparent 50.00.86 - Kobling, vinklet, ND 12.7 mm, transparent 50.00.87 - O-Ring i silikon Ø 8.1 mm, hvit 99.00.303 - O-Ring i silikon Ø 14 mm, hvit 51.00.17 - Silikon slange, transparent, Ø 7/13 mm, steriliserbar, per meter 50.00.47 - Silikon slange, transparent, Ø 12.7/18 mm, steriliserbar, per meter 50.00.46 - Feste for flottør 50.00.83 - Flottør 50.00.84 - Trillevogn med 4 antistatiske hjul, 2 med bremser, inkl. festeskinne 50.00.77 - Trillevogn med 4 antistatiske hjul, 2 med bremser, ekskl. festeskinne 50.00.78

5. VEDLIKEHOLD OG BEHANDLING, RENGJØRING

Generelt vedlikehold

Det er brukerens ansvar å utføre vedlikeholdskontroll minst en gang per år ved vanlig bruk. Hvis produsenten utfører vedlikeholdskontrollen er en service bekreftelse festet på pumpen.

Hvis du ikke følger prosedyrene og vaskeinstruksene er det fare for smitte!

Kontroller som må gjøres av bruker!

Følgende kontroller må gjøres av bruker ved mottak av  MASTER/SENATOR

samt før og etter hver gangs bruk av sugepumpen.  Sugepumpen må kontrolleres av kvalifisert teknisk personell hvis en av testene er negative.

| Visuell kontroll før pumpen startes | Kontroller pumpehuset og strømkabelen for skader eller brudd. Kontroller utstyr for renhet, lekkasje eller skader, hvis ok sett sammen. Slå sugepumpen på. |
| --- | --- |
| Lydkontroll | Legg merke til uvanlige lyder, disse kan forårsake skader. |
| Funksjonskontroll | Etter at den er slått på skal minimum vakuum ikke vise mer enn 10kPa (hvis vakuumet overstiger 10 kPa, må filteret skiftes og pumpen testes igjen) les også Filtersjekk -. Drei vakuum regulatoren til maks. vakuum nivå vakuum-meter viser > 80kPa ( sugepumpe o.k. vakuum-meter viser < 80kPa ( kontrolleres av kvalifisert personell |
| Filter kontroll | Hvis misfarging eller overflom, må det hydrofobiske filteret erstattes med et nytt filter slik at pumpens sugekapasitet garanteres. Hvis det ikke forekommer misfarging eller overflom sjekk filteret som følger: koble forbindelsesslangen fra filteret drei vakuum regulatoren til maks. nivå slå sugepumpen på: vakuum-meteret viser < 10kPa ( filter er o.k. vakuum-meteret viser > 10kPa ( bytt filteret og test igjen |
| Lekkasjetestest | Koble til 1 liter eller 2 liter sugeflaske Klem av pasientslangen Slå pumpen på og drei vakuum regulatoren til maks. nivå Når maks. vakuum nivå på ca. 85kPa er nådd, slå pumpen av og følg med på vakuum meteret.. Etter 1 minutt, vakuum nivået skal ikke minke med mer enn 10kPa, ellers er ikke full forsegling garantert. |
| Vedlikehold | Vedlikeholdet som må foretaes av kvalifisert teknisk personell er beskrevet i - Service Manualen-. |
| Reparasjoner og bytte av reservedeler | Bare kvalifisert teknisk personell kan foreta reparasjoner eller bytte reservedeler. Disse prosedyrene er beskrevet i - Service Manualen -. |

### Rengjøring/desinfeksjon

| MASTER/SENATOR Pumpehus | Koble sugepumpen fra strøm før rengjøring. Pumpehuset kan vaskes med hvilket som helst kommersielt regngjøringsmiddel og desinfeksjonsmiddel. Hvis det er kommet væske inn i pumpen eller hvis sugepumpen er besmittet, slik at det er infeksjonsfare for andre, må eieren umiddelbart avhende pumpen (se Kapitel 7 – Avhending etter levetid-). |
| --- | --- |
| Sugeflasker | Materiale: Polysulfon og TPX Motstandsdyktighet mot varme og kjemikalier Maks. tillatt kontinuerlig temperatur er: 140°C med damp 150°C (for TPX: 140°C) med tørr varme. Autoklav behandling med opp til 134°C i minimum 15 minutter Koking (5 minutter er nok for desinfisering) Varmedesinfisering med varmt vann i dusjdesinfeksjon og maskindesinfeksjon (ikke alkalisk desinfeksjonsmiddel!) Kjemisk desinfeksjon med aldehyd-baserte desinfeksjonsmidler som gluteraldehyd Fenol kan ødelegge det fine materialet (fine sprekker). Ikke etterlat desinfeksjonsmiddel i flasken da dette kan føre til mucus dannelse. Ved å utsette flaskene for slike unødvendige kjemikalier kan dette føre til alvorlig skade, forringe flaskens styrke og resultere i at den klapper sammen. Ved å bruke vanlig vann i stedet for desinfisert kan man stort sett oppnå den ønskede forebyggende effekt. |
|  | For rengjøring i henhold til sikkerhetsregler for hygiene åpnes flaskelokket (mot klokken) og innholdet tømmes ut. |
| Lokk til sugeflasker | Materiale: Polysulfon, PC For rengjøring og desinfeksjon av lokk og tilbehør må det ikke brukes noen oppløsning som inneholder fenol! Fenol kan ødelegge det fine materialet. Gummipakningen på flaskelokket og den mekaniske overflomsikringen kan steriliseres ved opp til 134°C i en autoklav i minimum 15 minutter. Bruk ikke kjemikaler med varmebehandling (rengjør delen ved å skylle grundig under springen = nøytralisering av mulige kjemiske stoffer). Gummipakningen samt overflaten av flottørens hals må sprayes med silikon spray etter rengjøring. Alle deler må være helt tørre når de legges I autoklaven! |

| Slanger med koblinger | For rengjøring/desinfisering av slanger med koblinger må det ikke brukes noen oppløsning som inneholder fenol! Slanger med koblinger kan steriliseres ved opp til 134°C i hvilken som helst autoklav i 15 minutter. Bruk ikke kjemikaler med varmebehandling (rengjør delen ved å skylle grundig under springen = nøytralisering av mulige kjemiske stoffer). Alle deler må være helt tørre når de legges I autoklaven! |
| --- | --- |
| Tilbehør | Tilbehør som ikke er sterilisert må vaskes før bruk i henhold til bruksanvisningen. Følg de respektive bruksanvisninger for rengjøring og sterilisering av tilbehøret. |

Miljømessige forhold/Sone M områder

De mobile modellene av sugepumpene MASTER/SENATOR kan brukes i sone M rom.  Sugepumpene er ikke AP beskyttet.

| Forklaring: Sone M | Sone M området kalles også “medisinsk miljø”. De inkluderer del av rommet hvor kan dannes en eksplosiv atmosfære ved at det brukes smertestillende eller medisinsk hudvaskemiddel eller desinfeksjonsmidler kun i små mengder eller kun kort tid. |
| --- | --- |
| Sone M antaes å være midlertidig | Når det brukes brennbare væsker som hudvaskemidler eller huddesinfeksjonsmidler som lagres under operasjonsbordet, tillat en fordampningstid på ca. 10 sek. |
| Sone M anvendes ikke | Når rommet er adekvat mekanisk ventilert. Ventilasjon vurderes være adekvat, hvis luften fornyes 15 ganger i timen for utstyr uten sirkulerende luft 60 ganger i timen for utstyr med sirkulerende luftdel som ikke overstiger 80 % |

6. GARANTI OG SERVICE

### Garanti

Sugepumpene MASTER/SENATOR har en garanti periode på 2 år.

| Generelle betingelser | Ardo medical AG garanterer for materiale og produksjonsfeil på de fabrikerte produktene. Garantiperioden finnes i de relevante bruksanvisningene. Materiale med feil vil bli erstattet gratis innen garantiperioden, forutsatt at utstyret ikke er brukt feil. Dette gjelder ikke slitedeler. Bruksanvisningene må leses for å sikre korrekt bruk av utstyret. Garantien vil ikke gjelde hvis dette ikke følges. For å sikre garanti og at utstyret fungerer feilfritt må bruksanvisningene følges. I tillegg må det kun installeres og/eller benyttes originale reservedeler fra Ardo medical AG. |
| --- | --- |
|  | Retten til garanti opphører hvis uautoriserte personer bruker utstyret eller forandringer blir gjort som ikke er i henhold til standard IEC 601 og EN 10079-1. Det er ingen garantirett utover det som er beskrevet og ansvar utover dette. |
| Vedlikehold og behandling | Se Kapitel - Vedlikehold og behandling, rengjøring -. |

Service

Vennligst kontakt følgende adresser for service, vedlikehold eller spørsmål vedrørende dette produktet eller andre produkter fra Ardo medical AG:

| Sveits | Ardo medical AG Gewerbestrasse 19 CH-6314 Unterägeri Sveits Tel. +41-(0)41 754 70 70 Fax +41-(0)41 754 70 71 info@ardo.ch www.ardo.ch |
| --- | --- |
| Tyskland | Ardo medical GmbH Argelsrieder Feld 10 D-82234 Oberpfaffenhofen Tyskland Tel. +49-(0)8153 / 40 66 00 Fax +49-(0)8153 / 40 66 01 info@ardomedical.de www.ardomedical.de |
| Internasjonalt | Autorisert importør I Norge Medico A/S Tel. 67129850 post @medico.no |

7. TEKNISK INFORMASJON

### Spesifikasjoner

| Sugepumpe MASTER 45 | MASTER 45 sugepumpe 230 Volt, 50/60 Hz Art.nr. 30.00.04 (Euro plugg) Art.nr. 30.00.07 (UK plugg) MASTER 45 sugepumpe 115 Volt, 60Hz Art.nr. 30.00.03 |
| --- | --- |
| Sugepumpe SENATOR 30 | SENATOR 30 sugepumpe 230 Volt, 50/60Hz Art.nr. 31.00.04, bærbar (Euro plugg) Art.nr. 31.00.05, bærbar (UK plugg) Art.nr. 31.00.08, mobil (Euro plugg) Art.nr. 31.00.11, mobil (UK plugg) SENATOR 30 sugepumpe 115 Volt, 60Hz Art.nr. 31.00.03, bærbar Art.nr. 31.00.09, mobil SENATOR 30, 230 V dobbel beskyttelse på forespørsel. |
|  | - Dimensjoner uten trillebord: 345 x 245 x 282 mm - Dimensjoner med trillebord: 1000 x 470 x 680 mm - Vekt uten trillebord: 7,4 kg - Vekt med trillebord: 21 kg - Beskyttelseklasse jordet: Klasse l (med jordet sikkerhetskabel) - Beskyttelsesnivå BF Dryppsikker IPX1 - Dobbel beskyttelse SENATOR 230V: Klasse II - Beskyttelsesnivå: BF Dryppsikker IPX1 - Klassifikasjon i.h.t. MDD93/42: Klasse 2a - Spenningsgrad: 230/115 Volt AC +/- 15% - Strømstyrke: 50/60Hz - Strømforbruk 230V ( 100W/0.45A 115V ( 100W/1.00A - Sikring: 230V ( T630mA 115V ( T1.6A - Sugekapasitet: MASTER 45 ( 45 l/min. SENATOR 30 ( 30 l/min. - Tillatt toleranse literytelse +/- 15% - Vakuumklassifisering: 10 to 85kPa 75 to 640mmHg - Tillatt toleranse literytelse +/- 5% - Overensstemmelse: 0123 med standard MDD 93/42 EEC av 14.7.1993 vedr. medisinsk utstyr EN 60601-1, EN60601-1-2, EN 10079-1 UL 2601-1 (115V) |

Transport og lagring

MASTER/SENATOR må kun transporteres og lagres i den originale emballasjen.

Vi anbefaler separat lagring beskyttet mot UV, varme og støv.

| Transport og lagring opp til 15 uker | For transport og lagring i perioder på opp til 15 uker, må følgende lagringsforhold følges: - Temperatur: -25°C til +70°C - Relativ fuktighet: 10% til 75% - Lufttrykk: 500hPa til 1060hPa |
| --- | --- |
| Transport og lagring i mer enn 15 uker | Etter denne perioden må følgende lagringsforhold følges: - Temperatur: +10°C til +40°C - Relativ fuktighet: 30% til 75% - Lufttrykk: 700hPa til 1060hPa |

Avhending etter levetid

For avhending av en utbrukt MASTER/SENATOR, kan den rengjorte sugepumpen sendes tilbake til produsenten eller, etter desinfeksjon, kan delene fordeles (metall, syntetisk) og leveres på en miljømessig måte til et elektronisk gjenvinningsfirma.  Etter rengjøring er det ingen spesiell eller økt risiko.

Manufacturer:

Ardo medical AG

Gewerbestrasse 19

CH-6314 Unterägeri

Switzerland

# Text boxes

Bærbar modell

Mobil modell